## Hoja1
CUBE - DMK01 (con cono) - 40CD - Pantalla Antiviento - 0°
[6 empty] | 6 |  |  | Correcciones IEC 62585 - Ponderaciones frecuenciales con señales eléctricas | [7 empty] | Correcciones IEC 62585 - Ponderación frecuencial con actuador electrostático RA0014 1/2 | [5 empty] | CUBE - DMK01 (con cono) - 40CD - Pantalla Antiviento - 90°
[9 empty] | CUBE - DMK01 (con cono) - 40CD - Pantalla Antiviento - 0° | [7 empty] | CUBE - DMK01 (con cono) - 40CD - Pantalla Antiviento - 0° | [5 empty] | FUSION - 40CE -Pantalla antiviento pequeña - 0°
SONÓMETRO |  |  |  |  | ACTUADOR |  |  |  | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB] | FUSION - 40CD -Pantalla antiviento pequeña - 0°
Frecuencia [Hz] | Correción [dB] | U | U | U | Frecuencia [Hz] | Correción [dB] | U | U | 1 | 63 | -0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 1 | 125 | -0.16 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | FUSION - DMK01 (con cono) - 40CE -Pantalla antiviento - 0°
63 | -0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 125 | -0.03 | 0.25 | 0.2 | 1 | 125 | -0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 1 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.18 | 0.2 | FUSION - DMK01 (con cono) - 40CE -Pantalla antiviento - 90°
125 | -0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 1000 | 0.08 | 0.25 | 0.2 | 1 | 250 | -0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.03 | 0.2 | 1 | 8000 | 4.9 | 0.35 | 2.36 | 0.3 | FUSION - DMK01 (con cono) - 40CD -Pantalla antiviento - 0°
250 | -0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 8000 | 1.58 | 0.35 | 0.3 | 1 | 500 | -0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.06 | 0.2 | CUBE - DMK01 (con cono) - 40CD - Pantalla Antiviento - 90° | [5 empty] | FUSION - DMK01 (con cono) - 40CD -Pantalla antiviento - 90°
500 | -0.11 | 0.25 | 0.25 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 1000 | -0.14 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.2 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB] | DUO (sin cono) - 40CD - Pantalla antiviento pequeña - 0°
1000 | -0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 0.22 | 0.25 | -0.17 | 0.25 | 0.49 | 0.2 | 2 | 125 | -0.03 | 0.25 | 0 | 0.2 | DUO (con cono) - 40CD - Pantalla antiviento pequeña - 90°
2000 | -0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 4000 | 1.47 | 0.25 | -0.97 | 0.25 | 1.07 | 0.2 | 2 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | DUO (con cono) - 40CD - Protección Integral - 90°
4000 | -0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 8000 | 4.6 | 0.35 | -2.46 | 0.35 | 2.36 | 0.3 | 2 | 8000 | 1.71 | 0.35 | 1.62 | 0.3 | DUO - DMK01 (con cono) - 40CD - Pantalla antiviento - 0°
8000 | -1.06 | 0.35 | 0.35 | 0.3 |  |  |  |  | 1 | 16000 | 4.12 | 0.45 | -0.66 | 0.35 | -8.3 | 0.3 | FUSION - 40CE -Pantalla antiviento pequeña - 0° | [5 empty] | DUO - DMK01 (con cono) - 40CD - Pantalla antiviento - 90°
16000 | -7.26 | 0.45 | 0.35 | 0.3 |  |  |  |  | CUBE - DMK01 (con cono) - 40CD - Pantalla Antiviento - 90° | [7 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB] | SOLO - PRE 21 - MCE212 - Sin Pantalla antiviento
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB] | 3 | 125 | -0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.2 | SOLO - PRE 21 - MCE212 - Con Pantalla antiviento
[9 empty] | 2 | 63 | -0.32 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0 | 0.2 | 3 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.29 | 0.2 | SOLO - BAP21 - Con Pantalla antiviento
[9 empty] | 2 | 125 | -0.32 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0 | 0.2 | 3 | 8000 | 3.53 | 0.35 | 0.29 | 0.3 | BRÜEL & KJÆR 2250 - 4189 - Sin Pantalla Antiviento
[9 empty] | 2 | 250 | -0.32 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 0 | 0.2 | FUSION - 40CD -Pantalla antiviento pequeña - 0° | [5 empty] | BRÜEL & KJÆR 2250 - 4189 - con Pantalla Antiviento
[9 empty] | 2 | 500 | -0.31 | 0.25 | 0.07 | 0.25 | 0.01 | 0.2 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB] | BRÜEL & KJÆR 2250 - 4189 - Sin Pantalla Antiviento y con Cable de Extensión
[9 empty] | 2 | 1000 | -0.27 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 4 | 125 | -0.13 | 0.25 | -0.05 | 0.2 | BRÜEL & KJÆR 2250 - 4189 - con Pantalla Antiviento y Cable de Extensión
[9 empty] | 2 | 2000 | -0.18 | 0.25 | -0.3 | 0.25 | 0.08 | 0.2 | 4 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | PCE-428 Con preamplificador interno y pantalla antiviento
[9 empty] | 2 | 4000 | 0.27 | 0.25 | -0.86 | 0.25 | 0.56 | 0.2 | 4 | 8000 | 4.89 | 0.35 | 0.25 | 0.3
[9 empty] | 2 | 8000 | 1.3 | 0.35 | -2.61 | 0.35 | 1.62 | 0.3 | FUSION - DMK01 (con cono) - 40CE -Pantalla antiviento - 0°
[9 empty] | 2 | 16000 | -3.93 | 0.45 | -0.58 | 0.35 | -5.17 | 0.3 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | FUSION - 40CE -Pantalla antiviento pequeña - 0° | [7 empty] | 5 | 125 | -0.14 | 0.25 | -0.07 | 0.2
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB] | 5 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.2
[9 empty] | 3 | 63 | -0.31 | 0.25 | -0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 5 | 8000 | 3.17 | 0.35 | 2.06 | 0.3
[9 empty] | 3 | 125 | -0.31 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.03 | 0.2 | FUSION - DMK01 (con cono) - 40CE -Pantalla antiviento - 90°
[9 empty] | 3 | 250 | -0.3 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.07 | 0.2 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 3 | 500 | -0.29 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.17 | 0.2 | 6 | 125 | -0.01 | 0.25 | -0.02 | 0.2
[9 empty] | 3 | 1000 | -0.24 | 0.25 | 0.03 | 0.25 | 0.29 | 0.2 | 6 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0.2
[9 empty] | 3 | 2000 | -0.03 | 0.25 | -0.04 | 0.25 | 0.64 | 0.2 | 6 | 8000 | 0.28 | 0.35 | 1.3 | 0.3
[9 empty] | 3 | 4000 | 0.65 | 0.25 | -0.67 | 0.25 | 0.57 | 0.2 | FUSION - DMK01 (con cono) - 40CD -Pantalla antiviento - 0°
[9 empty] | 3 | 8000 | 2.19 | 0.35 | -1.47 | 0.35 | 0.29 | 0.3 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 3 | 16000 | 2.72 | 0.45 | -1.87 | 0.35 | -1.24 | 0.3 | 7 | 125 | -0.16 | 0.25 | 0.02 | 0.2
[9 empty] | FUSION - 40CD -Pantalla antiviento pequeña - 0° | [7 empty] | 7 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.18 | 0.2
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB] | 7 | 8000 | 4.9 | 0.35 | 2.36 | 0.3
[9 empty] | 4 | 63 | -0.45 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | -0.05 | 0.2 | FUSION - DMK01 (con cono) - 40CD -Pantalla antiviento - 90°
[9 empty] | 4 | 125 | -0.45 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | -0.05 | 0.2 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 4 | 250 | -0.44 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | -0.05 | 0.2 | 8 | 125 | -0.03 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 4 | 500 | -0.42 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.03 | 0.2 | 8 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.2
[9 empty] | 4 | 1000 | -0.34 | 0.25 | 0.09 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 8 | 8000 | 1.71 | 0.35 | 1.62 | 0.3
[9 empty] | 4 | 2000 | 0.02 | 0.25 | -0.02 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | DUO (sin cono) - 40CD - Pantalla antiviento pequeña - 0°
[9 empty] | 4 | 4000 | 1.27 | 0.25 | -0.99 | 0.25 | 0.53 | 0.2 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 4 | 8000 | 4.4 | 0.35 | -2.55 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | 9 | 125 | -0.07 | 0.25 | -0.1 | 0.2
[9 empty] | 4 | 16000 | 3.92 | 0.45 | -1.03 | 0.35 | -1.75 | 0.3 | 9 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.12 | 0.2
[9 empty] | FUSION - DMK01 (con cono) - 40CE -Pantalla antiviento - 0° | [7 empty] | 9 | 8000 | 5.1 | 0.35 | -0.08 | 0.3
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB] | DUO (con cono) - 40CD - Pantalla antiviento pequeña - 90°
[9 empty] | 5 | 63 | -0.21 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | -0.07 | 0.2 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 5 | 125 | -0.21 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | -0.07 | 0.2 | 10 | 125 | -0.27 | 0.25 | 0.01 | 0.2
[9 empty] | 5 | 250 | -0.2 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | -0.05 | 0.2 | 10 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.2
[9 empty] | 5 | 500 | -0.19 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 10 | 8000 | 1.53 | 0.35 | 1.67 | 0.3
[9 empty] | 5 | 1000 | -0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | DUO (con cono) - 40CD - Protección Integral - 90°
[9 empty] | 5 | 2000 | 0.07 | 0.25 | -0.1 | 0.25 | 0.33 | 0.2 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 5 | 4000 | 0.75 | 0.25 | -0.6 | 0.25 | 0.86 | 0.2 | 11 | 125 | -0.27 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 5 | 8000 | 2.29 | 0.35 | -1.72 | 0.35 | 2.06 | 0.3 | 11 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.2
[9 empty] | 5 | 16000 | 2.82 | 0.45 | -1.95 | 0.35 | -3.74 | 0.3 | 11 | 8000 | 1.53 | 0.35 | 1.26 | 0.3
[9 empty] | FUSION - DMK01 (con cono) - 40CE -Pantalla antiviento - 90° | [7 empty] | DUO - DMK01 (con cono) - 40CD - Pantalla antiviento - 0°
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 6 | 63 | -0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.25 | -0.02 | 0.2 | 12 | 125 | -0.16 | 0.25 | 0.02 | 0.2
[9 empty] | 6 | 125 | -0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | -0.02 | 0.2 | 12 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.18 | 0.2
[9 empty] | 6 | 250 | -0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | -0.02 | 0.2 | 12 | 8000 | 4.9 | 0.35 | 2.36 | 0.3
[9 empty] | 6 | 500 | -0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0 | 0.2 | DUO - DMK01 (con cono) - 40CD - Pantalla antiviento - 90°
[9 empty] | 6 | 1000 | -0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.08 | 0.2 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 6 | 2000 | -0.28 | 0.25 | -0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 13 | 125 | -0.03 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 6 | 4000 | -0.35 | 0.25 | -0.66 | 0.25 | 0.59 | 0.2 | 13 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.2
[9 empty] | 6 | 8000 | -0.71 | 0.35 | -1.65 | 0.35 | 1.3 | 0.3 | 13 | 8000 | 1.71 | 0.35 | 1.62 | 0.3
[9 empty] | 6 | 16000 | -4.61 | 0.45 | -2.13 | 0.35 | -0.52 | 0.3 | SOLO - PRE 21 - MCE212 - Sin Pantalla antiviento
[9 empty] | FUSION - DMK01 (con cono) - 40CD -Pantalla antiviento - 0° | [7 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB] | 14 | 125 | 0.13 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 7 | 63 | -0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 14 | 1000 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 7 | 125 | -0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 14 | 8000 | 3.82 | 0.35 | 0 | 0.3
[9 empty] | 7 | 250 | -0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.03 | 0.2 | SOLO - PRE 21 - MCE212 - Con Pantalla antiviento
[9 empty] | 7 | 500 | -0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.06 | 0.2 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 7 | 1000 | -0.14 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.2 | 15 | 125 | 0.13 | 0.25 | 0.08 | 0.2
[9 empty] | 7 | 2000 | 0.22 | 0.25 | -0.17 | 0.25 | 0.49 | 0.2 | 15 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.32 | 0.2
[9 empty] | 7 | 4000 | 1.47 | 0.25 | -0.97 | 0.25 | 1.07 | 0.2 | 15 | 8000 | 3.82 | 0.35 | -0.47 | 0.3
[9 empty] | 7 | 8000 | 4.6 | 0.35 | -2.46 | 0.35 | 2.36 | 0.3 | SOLO - BAP21 - Con Pantalla antiviento
[9 empty] | 7 | 16000 | 4.12 | 0.45 | -0.66 | 0.35 | -8.3 | 0.3 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | FUSION - DMK01 (con cono) - 40CD -Pantalla antiviento - 90° | [7 empty] | 16 | 125 | -0.14 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB] | 16 | 1000 | 0 | 0.25 | 0.18 | 0.2
[9 empty] | 8 | 63 | -0.32 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0 | 0.2 | 16 | 8000 | 3.49 | 0.35 | -0.71 | 0.3
[9 empty] | 8 | 125 | -0.32 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0 | 0.2 | BRÜEL & KJÆR 2250 - 4189 - Sin Pantalla Antiviento
[9 empty] | 8 | 250 | -0.32 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 0 | 0.2 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 8 | 500 | -0.31 | 0.25 | 0.07 | 0.25 | 0.01 | 0.2 | 17 | 125 | 0 | 0.1
[9 empty] | 8 | 1000 | -0.27 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 17 | 1000 | 0.03 | 0.1
[9 empty] | 8 | 2000 | -0.18 | 0.25 | -0.3 | 0.25 | 0.08 | 0.2 | 17 | 8000 | 3.3 | 0.22
[9 empty] | 8 | 4000 | 0.27 | 0.25 | -0.86 | 0.25 | 0.56 | 0.2 | BRÜEL & KJÆR 2250 - 4189 - con Pantalla Antiviento
[9 empty] | 8 | 8000 | 1.3 | 0.35 | -2.61 | 0.35 | 1.62 | 0.3 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 8 | 16000 | -3.93 | 0.45 | -0.58 | 0.35 | -5.17 | 0.3 | 18 | 125 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15
[9 empty] | DUO (sin cono) - 40CD - Pantalla antiviento pequeña - 0° | [7 empty] | 18 | 1000 | 0.03 | 0.1 | 0.18 | 0.15
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB] | 18 | 8000 | 3.3 | 0.22 | -0.41 | 0.25
[9 empty] | 9 | 63 | -0.45 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | -0.1 | 0.2 | BRÜEL & KJÆR 2250 - 4189 - Sin Pantalla Antiviento y con Cable de Extensión
[9 empty] | 9 | 125 | -0.45 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | -0.1 | 0.2 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 9 | 250 | -0.44 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | -0.1 | 0.2 | 19 | 125 | 0 | 0.02
[9 empty] | 9 | 500 | -0.42 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | -0.04 | 0.2 | 19 | 1000 | 0.1 | 0.02
[9 empty] | 9 | 1000 | -0.34 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.12 | 0.2 | 19 | 8000 | 3.38 | 0.09
[9 empty] | 9 | 2000 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | 0.41 | 0.2 | BRÜEL & KJÆR 2250 - 4189 - con Pantalla Antiviento y Cable de Extensión
[9 empty] | 9 | 4000 | 1.27 | 0.25 | -1.04 | 0.25 | 0.29 | 0.2 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 9 | 8000 | 4.4 | 0.35 | -2.34 | 0.35 | -0.08 | 0.3 | 20 | 125 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15
[9 empty] | 9 | 16000 | 3.92 | 0.45 | -0.68 | 0.35 | -1.55 | 0.3 | 20 | 1000 | 0.1 | 0.02 | 0.18 | 0.15
[9 empty] | DUO (con cono) - 40CD - Pantalla antiviento pequeña - 90° | [7 empty] | 20 | 8000 | 3.38 | 0.09 | -0.41 | 0.25
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB] | PCE-428 Con preamplificador interno y pantalla antiviento
[9 empty] | 10 | 63 | -0.52 | 0.25 | 0.06 | 0.25 | 0.01 | 0.2 | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono y Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 10 | 125 | -0.52 | 0.25 | 0.06 | 0.25 | 0.01 | 0.2 | 21 | 125 | 0 | 0.19
[9 empty] | 10 | 250 | -0.52 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.2 | 21 | 1000 | 0.096 | 0.19
[9 empty] | 10 | 500 | -0.51 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | -0.01 | 0.2 | 21 | 8000 | 3.204 | 0.34
[9 empty] | 10 | 1000 | -0.47 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 0.2
[9 empty] | 10 | 2000 | -0.38 | 0.25 | -0.3 | 0.25 | 0.26 | 0.2
[9 empty] | 10 | 4000 | 0.07 | 0.25 | -1.03 | 0.25 | 0.44 | 0.2
[9 empty] | 10 | 8000 | 1.1 | 0.35 | -2.64 | 0.35 | 1.67 | 0.3
[9 empty] | 10 | 16000 | -4.13 | 0.45 | -0.48 | 0.35 | -4.84 | 0.3
DUO (con cono) - 40CD - Protección Integral - 90°
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 11 | 63 | -0.52 | 0.25 | 0.06 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 11 | 125 | -0.52 | 0.25 | 0.06 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 11 | 250 | -0.52 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 11 | 500 | -0.51 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | -0.01 | 0.2
[9 empty] | 11 | 1000 | -0.47 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.02 | 0.2
[9 empty] | 11 | 2000 | -0.38 | 0.25 | -0.3 | 0.25 | 0.12 | 0.2
[9 empty] | 11 | 4000 | 0.07 | 0.25 | -1.03 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 11 | 8000 | 1.1 | 0.35 | -2.64 | 0.35 | 1.26 | 0.3
[9 empty] | 11 | 16000 | -4.13 | 0.45 | -0.48 | 0.35 | -4.79 | 0.3
DUO - DMK01 (con cono) - 40CD - Pantalla antiviento - 0°
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 12 | 63 | -0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.02 | 0.2
[9 empty] | 12 | 125 | -0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.02 | 0.2
[9 empty] | 12 | 250 | -0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.03 | 0.2
[9 empty] | 12 | 500 | -0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.06 | 0.2
[9 empty] | 12 | 1000 | -0.14 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.2
[9 empty] | 12 | 2000 | 0.22 | 0.25 | -0.17 | 0.25 | 0.49 | 0.2
[9 empty] | 12 | 4000 | 1.47 | 0.25 | -0.97 | 0.25 | 1.07 | 0.2
[9 empty] | 12 | 8000 | 4.6 | 0.35 | -2.46 | 0.35 | 2.36 | 0.3
[9 empty] | 12 | 16000 | 4.12 | 0.45 | -0.66 | 0.35 | -8.3 | 0.3
DUO - DMK01 (con cono) - 40CD - Pantalla antiviento - 90°
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 13 | 63 | -0.32 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 13 | 125 | -0.32 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 13 | 250 | -0.32 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 13 | 500 | -0.31 | 0.25 | 0.07 | 0.25 | 0.1 | 0.2
[9 empty] | 13 | 1000 | -0.27 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.02 | 0.2
[9 empty] | 13 | 2000 | -0.18 | 0.25 | -0.3 | 0.25 | 0.08 | 0.2
[9 empty] | 13 | 4000 | 0.27 | 0.25 | -0.86 | 0.25 | 0.56 | 0.2
[9 empty] | 13 | 8000 | 1.3 | 0.35 | -2.61 | 0.35 | 1.62 | 0.3
[9 empty] | 13 | 16000 | -3.93 | 0.45 | -0.58 | 0.35 | -5.17 | 0.3
SOLO - PRE 21 - MCE212 - Sin Pantalla antiviento
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 14 | 63 | -0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 14 | 125 | -0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 14 | 250 | -0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 14 | 500 | -0.16 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 14 | 1000 | -0.08 | 0.25 | -0.13 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 14 | 2000 | 0.24 | 0.25 | -0.19 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 14 | 4000 | 1.36 | 0.25 | -1.23 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 14 | 8000 | 3.69 | 0.35 | -2.67 | 0.35 | 0 | 0.3
[9 empty] | 14 | 16000 | 1.65 | 0.45 | -0.17 | 0.35 | 0 | 0.3
SOLO - PRE 21 - MCE212 - Con Pantalla antiviento
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 15 | 63 | -0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.08 | 0.2
[9 empty] | 15 | 125 | -0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.08 | 0.2
[9 empty] | 15 | 250 | -0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.07 | 0.2
[9 empty] | 15 | 500 | -0.16 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.11 | 0.2
[9 empty] | 15 | 1000 | -0.08 | 0.25 | -0.13 | 0.25 | 0.32 | 0.2
[9 empty] | 15 | 2000 | 0.24 | 0.25 | -0.19 | 0.25 | 0.65 | 0.2
[9 empty] | 15 | 4000 | 1.36 | 0.25 | -1.23 | 0.25 | -0.11 | 0.2
[9 empty] | 15 | 8000 | 3.69 | 0.35 | -2.67 | 0.35 | -0.47 | 0.3
[9 empty] | 15 | 16000 | 1.65 | 0.45 | -0.17 | 0.35 | -1.56 | 0.3
SOLO - BAP21 - Con Pantalla antiviento
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 16 | 63 | -0.59 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 16 | 125 | -0.59 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 16 | 250 | -0.58 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0 | 0.2
[9 empty] | 16 | 500 | -0.56 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.03 | 0.2
[9 empty] | 16 | 1000 | -0.48 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.18 | 0.2
[9 empty] | 16 | 2000 | -0.16 | 0.25 | -0.25 | 0.25 | 0.69 | 0.2
[9 empty] | 16 | 4000 | 0.96 | 0.25 | -1.17 | 0.25 | -0.33 | 0.2
[9 empty] | 16 | 8000 | 3.29 | 0.35 | -2.83 | 0.35 | -0.71 | 0.3
[9 empty] | 16 | 16000 | 1.25 | 0.45 | -0.25 | 0.35 | -2.59 | 0.3
BRÜEL & KJÆR 2250 - 4189 - Sin Pantalla Antiviento
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 17 | 63 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1
[9 empty] | 17 | 125 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1
[9 empty] | 17 | 250 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.1
[9 empty] | 17 | 500 | -0.01 | 0.07 | 0.22 | 0.1
[9 empty] | 17 | 1000 | 0.01 | 0.07 | -0.07 | 0.1
[9 empty] | 17 | 2000 | 0.04 | 0.09 | -0.09 | 0.1
[9 empty] | 17 | 4000 | 0.04 | 0.14 | -0.09 | 0.15
[9 empty] | 17 | 8000 | -0.03 | 0.18 | -0.08 | 0.2
[9 empty] | 17 | 16000 | 0.87 | 0.38 | 0.11 | 0.2
BRÜEL & KJÆR 2250 - 4189 - con Pantalla Antiviento
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 18 | 63 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15
[9 empty] | 18 | 125 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15
[9 empty] | 18 | 250 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 0.15
[9 empty] | 18 | 500 | -0.01 | 0.07 | 0.22 | 0.1 | 0.07 | 0.15
[9 empty] | 18 | 1000 | 0.01 | 0.07 | -0.07 | 0.1 | 0.18 | 0.15
[9 empty] | 18 | 2000 | 0.04 | 0.09 | -0.09 | 0.1 | 0.67 | 0.2
[9 empty] | 18 | 4000 | 0.04 | 0.14 | -0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.2
[9 empty] | 18 | 8000 | -0.03 | 0.18 | -0.08 | 0.2 | -0.41 | 0.25
[9 empty] | 18 | 16000 | 0.87 | 0.38 | 0.11 | 0.2 | -1.33 | 0.3
BRÜEL & KJÆR 2250 - 4189 - Sin Pantalla Antiviento y con Cable de Extensión
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 19 | 63 | 0 | 0.05
[9 empty] | 19 | 125 | 0 | 0.05
[9 empty] | 19 | 250 | 0 | 0.05
[9 empty] | 19 | 500 | -0.01 | 0.07
[9 empty] | 19 | 1000 | 0.01 | 0.07
[9 empty] | 19 | 2000 | 0.04 | 0.09
[9 empty] | 19 | 4000 | 0.04 | 0.14
[9 empty] | 19 | 8000 | -0.03 | 0.18
[9 empty] | 19 | 16000 | 0.87 | 0.38
BRÜEL & KJÆR 2250 - 4189 - con Pantalla Antiviento y Cable de Extensión
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 20 | 63 | 0 | 0.05 |  |  | 0 | 0.15
[9 empty] | 20 | 125 | 0 | 0.05 |  |  | 0 | 0.15
[9 empty] | 20 | 250 | 0 | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.15
[9 empty] | 20 | 500 | -0.01 | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.15
[9 empty] | 20 | 1000 | 0.01 | 0.07 |  |  | 0.18 | 0.15
[9 empty] | 20 | 2000 | 0.04 | 0.09 |  |  | 0.67 | 0.2
[9 empty] | 20 | 4000 | 0.04 | 0.14 |  |  | 0.05 | 0.2
[9 empty] | 20 | 8000 | -0.03 | 0.18 |  |  | -0.41 | 0.25
[9 empty] | 20 | 16000 | 0.87 | 0.38 |  |  | -1.33 | 0.3
PCE-428 Con preamplificador interno y pantalla antiviento
[9 empty] | ID | Frecuencia [Hz] | Micrófono [dB] | U (k=2) [dB] | Carcasa [dB] | U (k=2) [dB] | Pantalla Antiviento [dB] | U (k=2) [dB]
[9 empty] | 21 | 63 |  |  | -0.1 | 0.17 | 0.04 | 0.15
[9 empty] | 21 | 125 |  |  | -0.3 | 0.17 | 0.03 | 0.15
[9 empty] | 21 | 250 |  |  | 0.2 | 0.17 | 0.02 | 0.15
[9 empty] | 21 | 500 |  |  | 0 | 0.17 | 0.04 | 0.15
[9 empty] | 21 | 1000 |  |  | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.15
[9 empty] | 21 | 2000 |  |  | 0.2 | 0.17 | 0.37 | 0.15
[9 empty] | 21 | 4000 |  |  | 0.2 | 0.17 | -0.24 | 0.15
[9 empty] | 21 | 8000 |  |  | -0.1 | 0.29 | -0.66 | 0.21
[9 empty] | 21 | 16000 |  |  | -0.7 | 0.29 | -1.37 | 0.21

## Hoja2
f [Hz] | Mic [dB] | Mic U [dB] | Case [dB] | Case U [dB] | Screen [dB] | Screen U [dB]
63 | -0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.02 | 0.2
125 | -0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.02 | 0.2
250 | -0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.03 | 0.2
500 | -0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.06 | 0.2
1000 | -0.14 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.2
2000 | 0.22 | 0.25 | -0.17 | 0.25 | 0.49 | 0.2
4000 | 1.47 | 0.25 | -0.97 | 0.25 | 1.07 | 0.2
8000 | 4.6 | 0.35 | -2.46 | 0.35 | 2.36 | 0.3
16000 | 4.12 | 0.45 | -0.66 | 0.35 | -8.3 | 0.3